政府采购项目

项目编号：202410100067-ZZM2421

西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目

仪器设备购置项目

公开招标文件

陕西卓佲项目管理有限公司

2024年10月

特别提示

各投标人，在此我们特别提醒您注意以下事项：

1.请您仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出。

2.请您严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3.请您仔细核对您的投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足招标文件要求。

4.请您按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

目录

第一部分 公开招标公告	1

第二部分 供应商须知前附表	5

第三部分 供应商须知	12

一、总则	12

二、 招标文件	14

三、投标文件	17

四、投标文件的递交	19

五、开标、评审、定标	19

六、签订合同	23

七、质疑和投诉	23

第四部分 评标方法	25

第五部分 采购要求	29

第1包：	29

第2包：	31

第3包：	35

第4包：	41

第六部分 合同条款	43

国产货物采购合同书（参考模板）	43

第七部分  投标文件格式	47

第一章 投标函	49

第二章 报价一览表	50

第三章 分项报价表	51

第四章 商务及技术响应说明	53

第五章 供应商资格要求	55

第六章 实施方案	63

第七章 业绩一览表	64

第八章 供应商认为有必要说明的其他问题	65

附件一、封袋正面标识式样	66

附件二、中小企业声明函	68

附件三、残疾人福利性单位声明	72

附件四、监狱企业证明文件	72

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	72

附件六、质疑函范本	73

附件七、保证金退还账户信息确认表	75

第一部分 公开招标公告

西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目公开招标公告

项目概况

西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目招标项目的潜在投标人应在西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层获取招标文件，并于2024年11月21日 10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：202410100067-ZZM2421

项目名称：西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

预算金额：582万元（人民币）

采购需求：

| 包号及包预算 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单台（套）最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包：采购预算：60万元 | 1 | 全自动凯氏定氮分析系统 | 1 | 套 | 60万元 |
| 第2包：采购预算：240万元 | 1 | 高效液相色谱质谱仪 | 1 | 套 | 240万元 |
| 第3包：采购预算：182万元 | 1 | 全自动高效压力溶剂萃取系统 | 1 | 套 | 65万元 |
|  | 2 | 全自动固相萃取系统 | 1 | 套 | 58万元 |
|  | 3 | 凝胶色谱仪 | 1 | 套 | 59万元 |
| 第4包：采购预算：100万元 | 1 | QUCHERS自动样品制备系统（制冷） | 1 | 套 | 100万元 |

合同履行期限：自合同签订后到该项目质保期结束（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

本项目( 不接受 )联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年10月31日至2024年11月07日，每天上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区科技路 30号合力紫郡B座21层

方式：供应商可通过以下任意一种方式进行报名:

现场获取：获取采购文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章，谢绝邮递。获取地址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层。

线上获取： 在采购文件获取时间内，供应商通过电子邮箱发送电子版报名资料（单位介绍信和身份证扫描件加盖公章）到招标代理公司邮箱shanxizhuoming_zb@163.com（邮件标题命名格式为“供应商名称+联系人+联系电话+项目名称”），招标代理公司向报名供应商提供付款方式与文件登记信息表，供应商将付款凭证和填写完整的文件登记信息表发送至招标代理公司邮箱，代理公司工作人员核对信息后将采购文件发送至供应商。

售价：￥300.0 元/包，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月21日 10点00分（北京时间）

开标时间：2024年11月21日 10点00分（北京时间）

地点：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号；

（2）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》--财库〔2022〕19号；

（3）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）；

（6）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；

（7）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）；

（8）其他需要落实的政府采购政策。

2.文件售价：第1包：标书金额：300.00元（人民币），售后不退；

第2包：标书金额：300.00元（人民币），售后不退；

第3包：标书金额：300.00元（人民币），售后不退；

第4包：标书金额：300.00元（人民币），售后不退。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：西北农林科技大学

地址：陕西杨凌邰城路3号

联系方式：谭老师  029-87082444

2.采购代理机构信息

名 称：陕西卓佲项目管理有限公司

地　址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层

联系方式：魏萌  黄乐  马魏臣  17778966063

3.项目联系方式

项目联系人：崔老师

电　话：029-87091571

陕西卓佲项目管理有限公司

2024年10月31日

第二部分 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 3.1非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证。 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.基本资格条件： 4.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 4.2财务状况证明：财务状况证明：供应商提供2023年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或2024年1月1日至今银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； 4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 4.4社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 4.5税收缴纳证明：提供2024年1月以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料； 4.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 以上项为资格审查必备资质。投标文件的正本和全部副本必须附上述资格证明文件，缺少其中一项或某项达不到公开招标文件要求，其投标文件按无效文件处理。（开标现场携带相关原件及供应商代表身份证备查） |
| 2 | 符合性审查 | 有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理。 1.投标报价超过采购预算或单台（套）最高限价； 2.交货期不满足招标文件要求； 3.质保期不满足招标文件要求； 4.投标文件的签署、盖章不符合招标文件要求； 5.投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 6.供应商未按照招标文件要求缴纳保证金或保证金缴纳少于招标文件要求的； 7.投标文件出现漏项或货物数量与要求不符的； 8.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 3 | 商务条款 | 1.交货期：合同签订后30日内到货。到货后10个工作日内供应商完成安装调试及培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求； 2.质保期：验收合格后1年； 3.交货地点：西北农林科技大学食品科学与工程学院指定地点； 4.售后服务：质保期内免费上门服务响应时间 24 小时， 48小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，供应商应向采购人提供相同的货物，以保证采购人的正常使用。质保期外的维修，供应商只收取材料费。 5.技术培训：乙方免费为甲方在货物使用地提供1-3人的操作、保养及维修培训。质保期内，乙方免费为甲方提供每季度对产品进行1次上门维护、巡检的服务。 6.包装和运输要求：产品运输方式由供应商自行选择，所发生的一切费用由供应商承担。 7.付款方式： 7.1合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。 7.2合同签订后，甲方在10个工作日内通过银行电汇付给乙方全额货款。 缴纳履约保证金账号信息： 学校名称：西北农林科技大学 统一社会信用代码：12100000437096236G 账号：102810820826 开户银行：中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 行号：1047950002484 备注：投标人在汇款时须注明合同编号 |
| 4 | 投标保证金 缴纳 | 1.投标保证金的缴纳： 第1包：人民币壹万贰仟元整（¥：12000.00元） 第2包：人民币肆万捌仟元整（¥：48000.00元） 第3包：人民币叁万陆仟元整（¥：36000.00元） 第4包：人民币贰万元整（¥：20000.00元） 投标保证金应当以银行转账（公户）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（注投标保证金须以供应商名称汇款），且应在开标前致电代理机构财务部门确认投标保证金到账情况。 户名：陕西卓佲项目管理有限公司 开户行名称：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行 账号：647840417 联行号：305791012032 财务咨询电话：029-81875979高老师 转账摘要：西农-ZZM2421第 包 投标保证金 2.保证金的退还 2.1未成交的供应商在退取投标保证金时，须携带以下资料到代理机构的财务部门办理: - 保证金汇款凭证复印件加盖公章； - 供应商对公银行账户信息（加盖公章）见附件七。 供应商可在开标当天将保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与投标保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在开标后将以上资料盖章扫描件发送至邮箱shanxizhuoming_zb@163.com并致电告知。 2.2中标供应商在退取投标保证金时，除携带上述资料外还需携带与采购人签订的采购合同。 |
| 5 | 备选方案 | 不允许 |
| 6 | 联合体 | 不接受联合体 |
| 7 | 投标 有效期 | 法定代表人授权书期限及投标文件有效期为从开标之日起有效期为90日历天。 |
| 8 | 投标货币及报价 | 1.供应商应当根据招标文件的要求和范围，以人民币为货币，以元为报价单位，保留小数点后两位（不进行四舍五入）。 2.本项目包含设备的采购、运输、安装、调试等，采用固定总价方式可有效避免原材料市场价格波动、人力资源成本等引起的价格变动，包括但不限于以下费用：货物价值、设备产品费、安装调试费、系统对接费、国内外运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、安装费、人工费、税费等。 3.供应商应在投标文件中的开标一览表上按招标文件规定要求填写，并加盖供应商公章；任何有选择的报价不予接受。 4.开标一览表与分项报价表中的价格，在合同执行过程中，均不得以任何理由变更。 5.采用综合评分法的，最低报价不是中标的唯一依据。 |
| 9 | 投标文件份数及装订要求 | 1.投标文件正本壹份、副本肆份、投标报价一览表壹份、电子文档壹份； 2.正、副本分别胶装装订成册，建议在书脊处标明项目名称、项目编号（包号）、供应商名称（机打或手写均可），逐页标注连页码，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份，PDF版本需为正本签署盖章扫描件）、报价一览表（用于开标唱标单独提交的“投标报价一览表”应为原件）。 3.所有的副本可以为正本的复印件。 4.投标文件每本纸张数不得超过200张，如纸张数超过200张，可根据实际情况选择分为上中下册等，投标文件建议双面打印。 |
| 10 | 投标文件的签署 | 1.供应商在投标文件中指定页面的落款处，按招标文件要求由供应商的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字和盖章。 2.投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。 |
| 11 | 投标文件的密封 | 1.密封要求： 报价一览表单独密封递交， 电子文档单独密封递交。 所有正本单独密封递交，也可分册密封递交； 所有副本单独密封递交，也可分册密封递交； 2.在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“报价一览表”字样。封袋应密封完整，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号、包号等标识、且投标文件袋上应加盖供应商公章（封面标识见招标文件附件一）如果未按上述规定进行密封，供应商的投标文件有权被拒绝。 3.如果供应商误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 4.本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，需配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。 5.拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。 |
| 12 | 评分标准 | 综合评分法（详见第四部分） |
| 13 | 进口产品规定 | 不允许采购进口产品 |
| 14 | 代理服务费 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件等法律法规规定的计价标准的60%收取（含税），按照中标金额差额定率累进法计算，由中标/成交单位一次性支付给代理机构。 供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 |
| 15 | 最小投标单元 | 供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目任一包进行投标，不得将其包自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效响应文件处理。 |
| 16 | 核心产品 | 第1包：全自动凯氏定氮分析系统 第2包：高效液相色谱质谱仪 第3包：全自动高效压力溶剂萃取系统 第4包：QUCHERS自动样品制备系统（制冷） |
| 17 | 项目属性 | 货物招标 |
| 18 | 是否专门面向中小企业 | 否 |
| 19 | 供应商 提出质疑的时间、形式 | 时间：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面； 环节：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 20 | 对供应商提出质疑 答复时间、形式 | 时间：自收到供应商质疑函之日起7个工作日内 形式：书面 |
| 21 | 供应商信用信息查询截止时点 | 投标文件递交截止日，由采购代理机构查询。 |
| 22 | 其他 | 采购文件与媒体发布的采购公告不一致时，以公告为准；正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

第三部分 供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2.合格的供应商

2.1供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.3供应商存在下列情形之一，其投标文件按无效文件处理。

（1）与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参与同一合同项下的其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动（期限届满的，可以参加政府采购活动）。

（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

3.费用

供应商必须从代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次公开招标使用。

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

- 招标文件

1.招标文件的构成

1.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：

- 公开招标公告；

- 供应商须知前附表；

- 供应商须知；

- 评标方法；

- 采购要求；

- 合同条款；

- 投标文件格式。

1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

2.招标文件的澄清

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便供应商对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

4.招标文件的解释权归代理机构

5.落实的政府采购政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）有关规定。

如项目专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于中小企业，视为中小企业；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，视为中小企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二）。

如项目非专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于小微企业，符合小微企业政策条件。在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业，符合小微企业政策条件；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，视为小微企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二），不提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。货物和服务项目，对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除。工程项目，对小型和微型企业的价格给予3%～5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

（6）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

三、投标文件

1.投标文件的编制

供应商需依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，具体内容参见“第七部分投标文件格式”。

投标文件规格幅面（A4），推荐采用双面打印，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订需采用胶装形式，不得采用活页装订，需编排页码。

2.投标报价

详见供应商须知前附表。

3.投标货币

详见供应商须知前附表。

4.投标保证金

4.1 投标保证金按照供应商须知前附表要求缴纳。

4.2 未中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。

4.3 发生下列情形之一的，代理机构将不予退还供应商缴纳的投标保证金：

- 投标有效期内供应商撤销其所投投标文件的；

- 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- 供应商企图影响开标、评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，供应商不与采购人签订合同的；

- 由于中标人原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

- 投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

- 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 供应商未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

5.投标有效期

投标有效期见供应商须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。

6.投标文件的装订、签署和密封

6.1 投标文件的装订

详见供应商须知前附表。

6.2 投标文件的签署

详见供应商须知前附表。

6.3 投标文件的密封

详见供应商须知前附表。

## 四、投标文件的递交

1.投标文件递交

1.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

1.3 无论供应商中标与否，其投标文件恕不退还。

2.投标文件的修改和撤回

2.1 供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)。

2.2 供应商撤回投标的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前密封送达开标地点，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”字样。

2.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标、评审、定标

1.开标

1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收供应商递交的投标文件，主持开标会议，邀请供应商参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将供应商的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“报价一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经供应商代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的报价一览表为准。

1.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

- 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；报价金额精确到小数点后四位，不进行四舍五入；

- 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

- 投标文件单独密封递交的报价一览表与正本不一致的，以单独密封递交的报价一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.评标委员会

2.1为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

2.1.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2.1.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.1.3按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2.1.4对评标过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.1.5参与评标结果报告的起草；

2.1.6配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；

2.1.7配合财政部门处理投诉工作；

3.投标文件审查

3.1 供应商的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格，资格审查内容详见供应商须知前附表。

3.2 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容详见供应商须知前附表。

3.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

4.投标文件澄清

4.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容，要求供应商对其投标文件进行澄清。

4.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，供应商将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。

4.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.评标

5.1评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐3名中标候选人；若有两个或两个以上供应商得分相同，供应商名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

5.3评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评标办法”。

6.定标

6.1代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构；

6.2代理机构收到采购单位“定标复函”后2个工作日内，在财政部门及西北农林科技大学指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。

## 六、签订合同

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

## 七、质疑和投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

4.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

6.质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理。

7.质疑受理部门：陕西卓佲项目管理有限公司。

质疑受理电话：029-81875979。

8.提交质疑函地点：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层。

9.本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

10.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

11.质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

- 评标方法

本次评标方法采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为报价、技术、业绩等以及对招标文件的响应程度。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值四舍五入后保留到小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 30 | 有效供应商的投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件实质性要求且投标报价最低的为评标基准价。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 客观 |
| 2 | 技术指标和配置（40分） | 40 | 基本分：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计40分；“▲”号参数每负偏离一项扣 2 分，非“▲”号参数每负偏离一项扣 1分，扣完为止。▲指标必须提供佐证材料，否则视为负偏离。 备注：1.所有产品完全复制招标文件技术指标要求的，给予20 分扣分。 2.佐证材料包括但不限于产品彩页或测试报告或功能截图或第三方检测报告或技术白皮书等技术支持性文件。 | 客观 |
| 3 | 业绩 （6分） | 6 | 根据投标人提供的2021年1月1日至今所投同类业绩（以合同签订日期为准，仅限投标人本身，提供合同复印件）进行评定，每份计2分，最高计6分。 | 客观 |
| 4 | 供货渠道（2分） | 2 | 提供所投核心产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议或代理协议或原厂授权等），计2分；未提供的不计分。 | 客观 |
| 5 | 质保期 （4分） | 4 | 投标人提供的质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加1年计2分，满分4分。 | 客观 |
| 6 | 节能环保（1分） | 1 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品计1分，最多得计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） | 客观 |
| 7 | 售后服务（7分） | 2 | 售后服务机构： 投标人售后服务机构健全，能够提供及时有效的售后服务。提供办公场所证明材料或售后服务合作合同或及时有效的售后服务机制的得2分。 | 客观 |
|  |  | 5 | 售后方案 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，该方案包含但不限于：①质量保证期限及质量保证的范围承诺；②生产厂商售后服务承诺；③售后服务保障措施；④售后人员配置安排计划；⑤故障处理响应时间。完整提供上述5项内容的得5分；每有一项未提供扣1分，扣完为止；每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 主观 |
| 8 | 实施方案和培训方案 （10分） | 6 | 实施方案 根据投标人提供的实施方案进行评审，该方案包含但不限于：①总体实施方案；②计划进度安排；③项目团队配备；④项目实施过程中质量保证；⑤安装调试方案；⑥项目验收方案。完整提供上述6项内容的得6分；每有一项未提供扣1分，扣完为止；每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 主观 |
|  |  | 4 | 培训方案 根据投标人提供的培训方案进行评审，该方案包含但不限于：①培训目标；②培训内容；③培训计划安排；④师资力量安排；完整提供上述4项内容的得4分；每有一项未提供扣1分，扣完为止；每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 主观 |
| 备注：1.在评审期间，评标委员会只对需要询问的投标人进行询问； 2.以上评分项所称“缺陷”是指存在以下任一种情形： （1）泛泛而谈，不明确具体、不量化细化，未落到实处，容易导致项目实施过程产生 争议； （2）脱离项目实际情况和特点，不适用本项目特性、凭空编造、存在与项目明显无关 的表述、套用其他项目内容或完全摘抄项目需求等，不利于本项目目标的实现； （3）存在涉及的规范及标准错误、科学原理或常识错误等； （4）存在逻辑漏洞或对同一问题前后表述矛盾； （5）存在夸大其词、虚构、伪造、现有技术条件下不可能出现等情形； （6）存在不利于政府采购政策实施的内容，不利于提高政府采购资金的使用效益、不 利于维护国家利益和社会公共利益、不利于节能环保要求、不利于促进中小企业发展等 情形。 |  |  |  |  |

评审标准备注：

1.对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目，对小型和微型企业，残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

对于专门面向中小企业采购。中小企业参加采购活动，必须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则按无效响应处理。

2.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，须出具三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号规定的残疾人福利性单位声明函。

第五部分 采购要求

### 第1包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能和质量要求 （包括性能、技术规格、物理特性等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凯氏定氮分析系统 | 1 | 全自动凯氏定氮分析系统总体性能要求（系统三大模块须要同一品牌，保证整体搭配完整） 技术指标 1.定氮模块： 1.1采用国家标准的凯氏定氮方法，检测范围：0.1-240mg 氮； 1.2回收率：≥99.5%； 1.3重复性误差(RSD)：≤1%； ▲1.4滴定精度：≤0.5μL/步 1.5测定样品重量：固体≤5g，液体≤20ml； 1.6仪器蒸馏模式：双蒸馏模式可选 ▲1.7整机具备高通量全自动进样功能，搭配至少20 位自动进样器 1.8自动进样器转盘转速：≥0.04r/s 1.9消化管顶杆顶出速度：≥38mm/s 1.10容量：单批次至少同时放置20支消化管 ▲1.11自动化：整机可以全自动加碱加酸、全自动蒸馏、全自动滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印； ▲1.12具备批量测试功能，能够批量的输入样品信息，减少用户的工作量，使测试方便快捷，提高测试的效率； 2.二氧化硫测定模块； 2.1系统符合国标管路设计要求，符合FDA的用户权限要求，配置≥6英寸的液晶触摸屏 2.2主机具≥6路加热单元； 2.3主机具有氮气控制模块，各通道可独立控制氮气流量，氮气流量为50mL-2000mL/min； 2.4.加热装置采用半球状陶瓷红外加热结构，加热单元的功率0-500W独立可调； 2.5仪器各通道可根据样品性质选择不同实验方法，实验进程不受其他孔位影响，实现真正的单孔单控，时间设定为0-800min，单孔加热功率≥500W，整机加热功率≥3000W满足各类实验使用需求； 2.6冷凝管的连接需为一分二式双路串联，有冷凝管上下直线活动及悬停结构，且悬停结构不可仅依靠重力卡顿，预防误操作。 ▲2.7仪器可根据预设程序全自动添加实验所用酸液及水；具有试剂校准功能，随时对试剂加入量进行校准，减少试剂添加误差；所有通道及管路具有自动清洗功能，可一键完成清洗；仪器具有管路防倒吸功能，可有效预防样品倒吸。 3.水分测量模块； 3.1采用卡尔费休容量法原理，水分测量范围：0.001%—100% 3.2极化电流:极化电流范围1~24μA；极化电流分辨率≤ 0.01μA；极化电流误差范围≤ 0.05μA，电压量程 0-1999mV；电压分辨率 ≤0.1mV；电压误差范围 ±0.2mV。 ▲3.3滴定管：滴定管驱动器采用步进电机；滴定管分辨率 1/1500000；滴定管最小加液体积 0.001mL。内置式滴定管，滴定管规格5mL,1mL/10mL/25mL可选，高精度度滴定误差要求1mL：±0.01mL，5mL：±0.01mL，10mL：±0.02mL，25mL：±0.04mL。 3.4配备大容量超过110mL体积样品池，具备密闭安全的试剂管理系统。 ▲3.5具备动态连续加液功能，加液速度可控制在0.00002mL/s - 0.1ml/s之间自动切换，漂移值分辨率可达到0.1μg/min，且具备废液防溢装置。 ▲3.7设备可自动感应样品开始测定。磁力搅拌器支持手动、自动搅拌。具有插板式试剂瓶防倒架，可自由组合兼容不同试剂瓶。 3.8配备≥6英寸以上触摸屏，具备屏保功能，多种图谱形式可以随时切换，多种逻辑判断，多种通讯接口，预设多个分析方法≥120个，存储空间≥8G，可导出格式 Excel、PDF，具备数据检索功能，可快速查阅历史数据。 ▲4.整套系统模块须完整统一品牌，保证数据上传及后期管理维护，具备过压、过流、过热故障自动报警功能。 5.整套系统具备云服务功能,能够连接网络，将试验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地。 6.配置要求： 6.1全自动凯氏定氮装置主机（含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、冷凝系统）1套 6.2自动进样器（不少于20位）1台，消化管不少于150个 6.3硼酸、氢氧化钠、甲基红0.1mol滴定酸、盐酸标准溶液(各5瓶） 6.4二氧化硫测定装置主机1套，盐酸试剂瓶组件及烧瓶架各1套，锥形垫圈10支 6.5全自动水分滴定测量装置主机1套 6.6滴定模块1套，滴定杯模组1套，双铂电极1套，试剂瓶架 1套，干燥管4个 6.7卡氏样品加热器1套，10mL螺纹口测试瓶及瓶盖（含隔垫）100个，干燥瓶及管路2套 6.8数据软件及附件1套，合格证及说明书1套 6.9无水甲醇、水标准溶液、6mol/L盐酸（HCL）3%过氧化氢(H2O2)、甲基红乙醇溶液指示剂、 0.1mol/L 氢氧化钠（NaOH）（各5瓶） |  |

### 第2包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能和质量要求 （包括性能、技术规格、物理特性等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱质谱仪 | 1 | 高效液相色谱质谱仪（HPLC-MS）是一种将高效液相色谱（HPLC）与质谱（MS）技术结合在一起的仪器，它能够分离复杂样品中的不同组分，根据化合物的极性、大小、亲和力等不同性质进行分离。对经过HPLC分离的组分进行定性和定量分析，通过测定分子的质荷比（m/z）来鉴定化合物的结构，确定化合物的分子量和结构信息，结合方法开发系统可以快速食品检测的分析方案，实验分析过程中色谱柱和流动相自动切换和调整，实现在多种色谱柱、多种流动相体系、多种梯度条件间变化的方法探索方案，根据实验所得色谱图结果对各峰进行综合评价，最终确定峰检出数和分离度综合评价最优者为实验样品最佳分析方法。 二、技术指标 1：系统要求: 1.1 系统要求:配套方法开发管理软件模块，具有模块管理窗口，内嵌方法开发最佳评价系统。 ▲1.2.1流速范围： 0.0001-5.000mL/min 1.2.2流速准确度： ≤1% 1.2.3流速精密度： ≤0.065% 1.2.4梯度变化步进： ≤0.1% 1.2.5最高耐压：≥9000psi 1.3在线脱气机 1.3.1真空脱气流路数：≥3路 1.4 可降温型自动进样器 1.4.1样品盘容量：1.5ml样品瓶≥110位 1.4.2进样范围：0.1~50μL 1.4.3进样准确度：≤±1% 1.4.4进样针清洗：自动 1.4.5温度控制：4-40度 1.4.6最大耐压：≥9000psi 1.4.7进样精度：≤0.25 % RSD以下 1.1.5柱温箱 1.5.1控温范围: 温度控制范围: (室温+10) ℃ ~80℃ 1.5.2控温准确度 ±0. 5℃ 1.5.3柱容量：可放置5根4.6* 300mm的色谱柱 2：质谱部分 ▲2.1 三重四级杆质谱质量范围m/z：涵盖3-2000 amu（提供相应的证明材料，包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件） 2.2 质谱灵敏度： ▲2.2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，浓度1µg/L,1µl进样体积，MRM（609->195）,信噪比S/N ≥550000:1（RMS）。 2.2.2 ESI负离子方式 : 1pg氯霉素，浓度1µg/L,1µl进样体积，MRM（321->152），信噪比≥450000:1 (RMS)。 ▲2.2.3 IDL值：ESI源正离子方式：1pg 利血平， m/z 609→195 0.005µg/L 1µL 5fg进样量，IDL 值≤0.88fg。 2.3重复性：氯霉素，50fg，6次重复进样，RSD ≤ 2% 2.4质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤0.4u 2.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤0.2u 2.6定量重复性：分别进样4个硝基呋喃代谢物，进样量1pg，每种连续重复检测6次，RSD2% ； ▲2.7质谱扫描速度: ≥28000 u/sec。 2.8正负离子切换速度：≤8ms。 2.9质谱最小延迟时间：≤1msec 2.10 质谱MRM最小驻留时间：≤1msec。 2.11 MS到MS/MS切换时间：≤1msec 2.12 质量稳定性: ≤0.1amu /24hr； 2.13交叉污染cross talk（串扰）：≤0.003% 2.14 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以同时检测≥30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失。 ▲2.15 MRM通道速度：≥525MRM/s。 2.16 MRM同步扫描：同步检查扫描在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目自动优化loop事件； 2.17离子源： 2.17.1离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。 2.17.2离子源流速范围：正/负ESI接口和正/负APCI接口：1μL/min～2000μL/min； 2.17.3 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，针对不同化合物可设定不同的分析温度,保证获得最优的离子化效果。 2.18质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆。 ▲2.18.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。 2.18.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染。 2.18.3 Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000Da/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升。 ▲2.18.4 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。 2.19 检测器 2.19.1具有高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计。 2.19.2检测器：光电倍增器或电子倍增器； 2.20具备质谱调谐和校正系统。 3.系统分析控制 3.1系统结合使用专用控制软件可与耐高压色谱柱切换系统，辅助提高方法开发效率。 3.2全自动方法探索功能：方法开发系统通过全自动切换流动相和色谱柱的不同组合实现方法开发流程。 ▲3.3方法优化和稳健性智能评估功能：支持梯度方法优化和稳健性评估打分。对不同的参数(如梯度、柱温和流速等)进行优化。支持按照用户确定的实验计划进行连续分析。 3.4流动相和色谱柱自动切换过程中的排气和平衡：可根据预先设置的条件自动执行上述步骤及所有其他实验室操作(从自动控制至系统检查、系统关闭)。 ▲3.5评估多数据报告：利用多数据报告对方法开发获取的数据进行定量评估。利用推荐的评估方法(基于分离度和峰检测数)对色谱图进行定量检查，获取最佳方法。使用提供的数据，在分析完成后可立刻输出报告，实现快速确认最佳条件。 3.6 数据联动：数据在分析完成后可立刻输出报告，可与实验分析中心总数据库联动分析。 三、配置要求 1. 输液泵*2套 2. 脱气机1套 3. 自动进样器降温型*1套 4. 柱温箱*1套 5. 液质主机1台 6. 台式工作站1套； 7. 控制分析软件1套； 8. 配套氮气发生器1套 9. 荧光检测器1套 10. C18标准色谱柱 3根 |  |

### 第3包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能和质量要求 （包括性能、技术规格、物理特性等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动高效压力溶剂萃取系统 | 1 | 技术指标： ▲1.仪器通量：仪器内置单通道压力溶剂萃取模块，可在仪器内同时放置48位萃取罐和48位收集瓶，可实现48位样品的连续自动萃取。 ▲2.仪器运行方式：XYZ三维全框架支撑式机械臂设计，机械爪自动抓取萃取罐至加热炉体中自动密封提取，样品收集时，机械爪自动抓取收集针隔垫穿刺收集。 3.萃取罐规格：1ml、5ml、10ml、22ml、34ml、66ml、80ml、100ml等8种萃取罐可选，本机可兼容8种不同规格萃取罐，满足不同用户对萃取罐体积需求。 ▲4.萃取罐自动密封功能。 5.收集：可随时将收集瓶取出进行后续操作，无需等待所有48个样品全部收集完成后再一并取出，有效节省实验等待时间，提高实验效率，操作更加灵活方便。 6.收集瓶规格：标配60ml隔垫穿刺收集瓶，搭配同品牌的全自动平行浓缩仪使用，实现样品瓶通用，无需转移样品，直接进行后续浓缩操作。 7.独立通道，最多可支持8个样品处理单元 8.流速和真空可调，过滤组件，可使用萃取膜 9.真空模块：抗腐蚀内腔，抽气速率：50L/min，最大真空度：-0.85bar10.萃取压力：常压~20Mpa，±0.5Mpa开始控压。萃取过程时时控压保证压力不变 11.萃取温度：室温~200℃，控温精度：±1℃。 12.高压输液泵流速范围：0.1-100ml/min。 13.萃取时间：10~20min（单循环）。 ▲14.具有样品防堵塞流路设计，阀及收集管路内径≥1.5mm。 15.仪器采用平台式设计，全透明封闭设计，无需放入通风橱内。 16.机身自带一键开关机按钮和急停按钮，支持一键开关机，当出现紧急情况时，可以一按急停。 17.控制系统采用≥17英寸触屏控制，并配相应VGA、USB、LAN输出接口。 显示屏多角度可调，高度可控。 18.工作站软件基于Window操作系统，可对仪器各部分进行实时反控，可进行批表编辑、删除、保存等功能。 19.图形化界面设置，实时显示工作状态及参数，可实时监控溶剂萃取工作压力、温度。 20.仪器具有权限管理功能。 21.实验结束后，可直接生成报告，报告可显示每个样品的时时升温曲线和升压曲线。所有操作均溯源可查。 仪器配置 1.压力溶剂萃取系统主机（含XYZ三维平台及相应机械臂） 1套 2.萃取罐(34ml)套装 96套 3.48位34mL萃取罐放置架 1个 4.小萃取罐工具（包括：填充漏斗（小)、滤纸放置柱塞（小）、样品夯实柱、萃取罐夹钳（小）） 1套 5.60ml收集瓶（含盖/垫）（100个/包）1包 6.48位60ml收集瓶放置架 1个 7.2L溶剂瓶 2个 8.过滤系统 1套 9.随机耗材（包括以下部分） 密封圈（上） 20个 密封圈（下） 20个 纤维过滤膜（上、小) 50片/包 4包 玻璃纤维过滤膜（下）50片/包 4包 硅藻土 1kg 随机工具盒及其他备件 1套 说明书 1套 |  |
| 2 | 全自动固相萃取系统 | 1 | 萃取指标 1.全自动完成固相萃取的全过程，并行通道数量：≥8通道, 可同时自动处理≥8个样品。 2.连续处理样品能力：≥64位小体积样品连续处理，≥32位大体积样品连续处理。 3.上样/收集：标配15mL上样与收集架，大体积上样架，用于大小体积样品上样及收集。样品瓶为15ml离心管，标配6ml小柱萃取柱架。 4.固相萃取柱种类：可全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml/20ml萃取小柱。 5.流速控制：正压上样、洗脱的模式，采用高精度注射泵精确控制每个通道流速，流速范围：0.1-100mL/min。 6.溶剂种类：≥8种溶剂接口，标配1L溶剂瓶6个，2L溶剂瓶2个。 ▲7.样品兼容能力：大小体积样品架同时放置在仪器内，无需手动更换大小体积样品架。 ▲8.双针结构：采用单独的移液上样针与柱密封针 9.小体积样品完全上样功能：标配具有自动喷淋清洗样品管的功能。 ▲10.大体积样品完全上样功能：对≥1L样品瓶具有自动喷淋清洗样品瓶和洗脱样品瓶功能。 ▲11.多功能柱密封针：可适配不同规格固相萃取柱，使用1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作，可在同一个序列批表内全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml等不同规格的萃取小柱，而无需任何手动操作。 12.固相萃取柱密封：SPE柱上采用独特的膜片式弹性密封技术，密封垫不接触样品，杜绝交叉污染。 13.溶剂增压功能：具有独立溶剂增压装置，低沸点溶剂高温环境下不会汽化，保证低沸点溶剂取液体积的准确性。 14. 废液接口≥4，包含废水、一般有机废液、剧毒废液和含氯废液通道。 15. 整个固相萃取系统采用避光设计，可适用于对光敏感的样品进行固相萃取。整机系统密闭设计，自带通风系统，无需放置于通风橱中，仪器内部采用PEEK耐酸设计。 16.≥15.6英寸触屏工作站，可触屏控制，无需外接电脑，具有USB接口，可外接鼠标键盘控制。 17.工作站软件适用于windows操作系统，可对仪器各部分进行实时反控。图形化界面设置，实时显示工作状态。 18.系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能。 19.具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。 20.具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。 21.系统内置照明和双摄像头，利用本机监控摄像头，通过本机控制终端可以实时观察到仪器内部的运行状态。 22.另配可同时处理24位萃取小柱萃取仪 仪器配置 全自动固相萃取系统主机（包括以下部分：） 1套 移液针 16根 高精度注射泵 8个 本机监控摄像头 2个 6mL萃取柱载架 1个 150mg/ 6ml WAX密封固相萃取柱（30个/包） 1包 6ml萃取柱密封盖（100个/包） 1包 15mL样品管架 1个 15mL收集管架 1个 15mL离心管（50个/包） 4包 32位大体积上样组件 1套 大体积喷淋组件包 8套 24位萃取仪 1台 1L溶剂瓶及瓶口适配器 6个 2L溶剂瓶及瓶口适配器 2个 2L溶剂瓶放置架 1个 附件包（包括排风管、液路接头等） 1套 全自动固相萃取操作系统（包括安装光盘）1套 |  |
| 3 | 凝胶色谱仪 | 1 | 技术指标 1.整机模块化结构设计。全自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作、GPC净化工作站完成数据采集，数据保存和管理等一系列操作。 2.输液泵最大工作压力42MPa，具有脉冲阻尼器，双柱塞式设计，具有在线柱塞清洗装置。流量范围：0.001-10.000mL/min；流量精度：≤0.08％RSD；流量准确度：±1％。 3.检测器：可调波长紫外检测器，主机配置240×128像素显示屏。可通过软件远程控制也可本机控制。 4.波长范围：190-600nm；波长准确度：≤1nm；波长精度：≤0.2nm。 5.液体管理系统标配10ml精密注射泵，进样准确度≤0.1％。 ▲6.具有注射泵量程及其以内体积的完全进样功能，抵押密封完全进样。 7.具有高效不锈钢凝胶净化柱。 8.具有净化能力验证功能 ▲9.独立自动进样器和收集器，具有2套XYZ轴机械臂；浸入式流动清洗，清洗工作台可对进样针和收集针进行内外壁自动清洗。 10.配置64位20ml进样架，48位60ml收集架，可选多种规格进样和收集架， 8位200ml(浓缩杯)、8位50ml（浓缩杯），6位250ml（旋蒸瓶），可接受定制；可以程序设定任意一个进样位置；样品架和收集架通用，样品架、收集架可与同品牌固相萃取、浓缩仪通用。 11.系统具有收集器扩展功能，可以支持不少于4个收集器并用，可满足客户各规格大批量连续收集。最大收集位可实现60ml 192位，150mL 80位，200ml (浓缩杯) 32位，250mL（旋蒸瓶）24位。 12.金属浴6通道平行浓缩仪，氮吹针高度可任意调节 13.隔垫穿刺：隔垫穿刺针，上样和收集过程中可支持密闭上样、密闭收集。 14.流出物可以根据定时收集、连续收集等收集模式，并分配到不同收集瓶。 15.控制模块支持一键开关机，集成电源供电，实现一键控制泵、检测器、进样器、收集器以及阀系统的启动以及关闭。 16.集成通讯功能，集成通讯控制。 17.工作站一体式本机触屏控制系统。可对泵、检测器、进样器及组分收集器进行反控，图形化界面设置。可编辑净化及组分收集程序，可在线控制和在线修改所有参数。 18.软件界面实时显示色谱图，具有定时收集、连续收集等收集模式，并分配到设定试管中。 19.具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。 20.具有权限管理和数据溯源功能，可设置3个等级权限，用于实验室不同级别人员仪器操作的管理。具有查看日志及生成报告功能，数据可输出到Word或Excel中进一步处理。 仪器配置 高压恒流输液泵 1台 可变波长紫外检测器 1台 自动进样器 1套 自动收集器 1套 阀系统模块 1套 金属浴6通道平行浓缩仪 1台 ID20*300mm 乙酸乙酯/环己烷体系高效不锈钢柱1根 ID20*300mm 二氯甲烷体系高效不锈钢柱1根 ID20*300mm高效不锈钢空柱体（20*300mm） 2根 标准填料 500g 64位20ml样品架 1个 48位60ml收集架 1个 20ml样品瓶/盖/垫（各100个/套） 1套 60ml样品瓶/盖/垫（各100个/套） 1套 启动包及配件 1套 软件工作站 1套 中文操作手册 1套 |  |

### 第4包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能和质量要求 （包括性能、技术规格、物理特性等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QuEChERS自动样品制备系统（制冷） | 1 | 1.用途:该系统主要用于食品、农产品农药残留检测时，利用QuEChERS方法对不同种类样品进行提取和净化处理。同时可实现兽药残留样品前处理过程中的振荡离心一体化操作。 2.技术指标： 2.1工作原理：该系统耦合了三维立体8字振荡和离心功能，匹配预置试剂的双层样品套管同步使用，可自动进行振荡、离心、转移动作，实现样品的提取、盐析、分液、定量转移、净化一次性自动连续完成。在立体振荡离心功能以及预置配套试剂的双层样品套管作用下，待测样品自双层样品套管的外管中完成提取后，提取液透过内管上的微孔滤膜进入内管实现自动转移分离，在内管中自动完成样品净化处理。样品的提取净化处理全程一键式连续操作，无需手工切换。 2.2 振荡离心特性： ▲2.2.1 运动形式：采用单主机强力高速三维立体8字振荡离心耦合一体运动模式； 2.2.2 振荡时间：0～600s； 2.2.3 振荡幅度：≥20mm； ▲2.2.4 离心转速：≥7000rpm； 2.2.5 离心时间：0～800 s。 ▲2.3双层样品套管：确保QuEChERS方法样品的提取，转移，净化一次性完成。 2.3.1 外管材质和容积：医用PP； 2.3.2 内管材质和容积：医用PP； ▲2.3.3内管提取液体积:≥3ml。 2.4配套试剂：长期稳定提供经第三方检测后的试剂，并可根据用户需求进行试剂订制化。 2.4.1净化剂、振子内置于双层套管内管中，无需手工装填； 2.4.2所有试剂包装为塑料纯铝复合密封袋包装，防潮防漏。 2.5振子：为充分提取样品中待测物，配套经高温处理的高纯氧化锆陶瓷振子。密度高，表面光洁无污染，高温处理后消除有机质干扰。 2.6制冷性能：采用压缩机制冷及桶壁直冷系统。 ▲2.6.1温控范围：-20℃～室温； 2.6.2温控精度：±1℃。 2.7安全特性：具有多项安全保护功能，确保使用安全。 2.7.1主机具有不平衡检测，过温监测和过载监测功能； 2.7.2仪器采用电动门锁和防夹手电动门设计，可自动开关门，并自动锁定。门锁具有双重锁定控制器，当关门不严或失灵时会报警提示。 2.8采用新型全保护转子结构，提高仪器运行安全。 2.9转子容量 ≥50 mL×12，每批次可一次性处理样品总体积≥600mL。 ▲2.9.1单键按压式结构固定样品管，无需压盖。 2.10仪器控制：控制系统采用微控制器系统。 2.11仪器采用玻璃材质电容触控屏系统。 2.12仪器可存储99个自定义方法。 2.13 仪器可切换中英文系统。 2.14 仪器有观察窗，可看见内部转子工作情况。 3.随机文件 供货方提供详细的操作指南、产品说明书、常用方法手册、操作视频、产品合格证书、维修手册、售后服务指南、维修说明书手册及质量认证书。 4.配置要求 4.1 主机2台； 4.2 12位50ml振荡离心转子2个； 4.3 转子压盖2个； 4.4 转子压盖帽2个； 4.5 预置净化剂双层样品套管400； 4.6 提取剂 400包； 4.7 振子400包； 4.8 珠子量器2套。 |  |

第六部分 合同条款

使用单位：                      经费来源：

计划编号：CG2024-               合同编号：招标编号-GN

国产货物采购合同书（参考模板）

甲方：西北农林科技大学

乙方：

年  月  日，西北农林科技大学             采购项目，按照采购程序，经学校物资采购领导小组办公室同意，委托       公司通过     方式确定（招标编号：    ），乙方获得该项目货物的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家全称 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

人民币（含税）合计：        （大写）

二、产品质量

1.乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2.乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3.安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4.有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5.乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输方式及到货验收时间

1.产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2.乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3.到货及验收时间：   年  月  日前到货。具体集中发放时间接甲方通知。到货后10个工作日内甲方组织验收，验收前乙方须提供全额发票（国产设备须提供增值税专用发票）。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为   小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1—3人的操作、保养及维修培训。

六、付款

1.本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。同时乙方须在甲方要求的银行开立一般结算账户。

2.合同签订后，甲方在10个工作日内通过银行电汇付给乙方全额货款。

乙方基本账户信息：

单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1.甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2.乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3.若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4.若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 杨凌 西北农林科技大学

十一、本合同书一式六份，甲方四份（校国资处二份，使用单位二份），乙方二份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：西北农林科技大学（盖章）

代表：

地址：陕西    杨凌

电话：029—87082444

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年   月   日

附件：具体每套配置及详细技术指标
附件：具体每套配置及详细技术指标

一、每套配置详单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、技术指标：

第七部分  投标文件格式

项目编号：202410100067-ZZM2421（正本或副本）

西北农林科技大学

食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

投标文件

包号：______

供应商（单位名称）：______________

日期：______

目录

第一章 投标函

第二章 报价一览表

第三章 分项报价表

第四章 商务及技术响应说明

第五章 供应商资格要求

第六章 实施方案

第七章 业绩一览表

第八章 供应商认为有必要说明的其他问题

第一章 投标函

陕西卓佲项目管理有限公司：

我单位收到编号为：202410100067-ZZM2421（第   包）的招标文件，经详细研究，我公司决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1.愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2.我方提交的投标文件正本壹份、副本肆份，电子文档壹份、报价一览表壹份。

3.我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4.如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

6.我方承诺投标有效期为开标后____90____日历日内有效。

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

供应商（公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

地址：____________________

开户银行：____________________

帐号：____________________

电话：____________________

传真：____________________

邮编：____________________

日期：_____年_____月_____日

第二章 报价一览表

项目名称：西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

项目编号：202410100067-ZZM2421

投标人名称：

单位：元                                                第     包

| 报价内容 投标内容 | 投标总报价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：（大写） （小写）¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位； 严格按照招标文件要求进行填写。 |  |  |  |

注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用。

请写明大写、小写。

供应商（公章）：____________________

日期：_____年_____月_____

## 第三章 分项报价表

项目名称：西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

项目编号：202410100067-ZZM2421

投标人名称：                                                                                       第    包

| 分项费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 制造商规模 | 特殊性质 | 是否外商投资企业 | 绝对所有权拥有者性别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 □其他 | □监狱企业 □残疾人企业 □其他 | □是 □否 | □男 □女 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：____________________

日期：______年______月______日

注：1.如是进口产品，表格中“海关商品名称”参照《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》中服商品名称的要求进行填报（供应商自行承担因填报内容与海关商品名称不符造成的一切后果）；并在备注中表明进口。

2.中标(成交)供应商拥有者性别指拥有中标(成交)供应商51%以上绝对所有权的性别;绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

每套具体配置一览表（格式）

项目名称：西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

项目编号：202410100067-ZZM2421

投标人名称：

| 序号 | 投标文件产品名称 | 具体配置名称 | 具体每套配置（数量/单位） | 具体配置品牌 | 具体配置型号 | 具体配置生产厂家 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N. |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：________________________________

时间：_______年____月____日

## 第四章 商务及技术响应说明

商务偏离表

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 内容 | 投标文件 响应商务内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.本表须按“供应商须知前附表”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3.该表可扩展。

商务条款不允许负偏离；

供应商（公章）：______________________

日期：_____年_____月_____

技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 标书要求 技术指标 | 投标产品 技术指标 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.本表须按“第五部分采购要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3.该表可扩展。

后附技术参数证明资料，包括但不限于官网截图、技术白皮书、检测报告等。

供应商（公章）：______________________

日期：_____年_____月_____

第五章 供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.基本资格条件：

4.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

4.2财务状况证明：供应商提供2023年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或2024年1月1日至今银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.4社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

4.5税收缴纳证明：提供2024年1月以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料；

4.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的格式

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致陕西卓佲项目管理有限公司：

本公司（公司名称）参加（项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商（公章）：______________________

日期：______________________

法定代表人证明书（法定代表人参加时提供此表）

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） |  |  |  |

法定代表人授权书（被授权人参加时提供此表）

陕西卓佲项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称） （项目编号）的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书自响应文件递交截止之日生效，有效期与文件响应有效期一致，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：________

法定代表人（签字或盖章）：________

被授权人：      性别：        职务：

联系地址：___________________________

联系电话：___________________________

法定代表人及被授权人身份证复印件/扫描件

| 法定代表人身份证复印件/扫描件 （正反面） | 被授权人身份证复印件/扫描件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商无关联声明（格式）

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”

本公司承诺：与我公司存在法定关联关系的其他企业不参与同一采购项目相关事宜，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

供应商（公章）：______________________

日    期：______________________

履行合同所必需的设备和专业技术能力声明（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)公开招标，我单位郑重声明：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（公章）：______________________

日期：______________________

无重大违法记录声明（格式）

(采购人名称）_______________________:

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织________________________(项目名称)公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目投标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（公章）：______________________

日    期：______________________

本项目不接受联合体投标（格式）

非联合体投标声明

我司参加本次项目名称：              编号：        政府采购的投标，非联合体投标，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（公章）：______________________

日    期：______________________

第六章 实施方案

由供应商自行编写，无具体格式。

第七章 业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：_________________________

日期：_____年_____月_____日

后附业绩证明材料复印件

第八章 供应商认为有必要说明的其他问题

例如：投标保证金缴纳凭证。

附件一、封袋正面标识式样

投标文件正本封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司    项目编号：202410100067-ZZM2421

项目名称：西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

投标文件（正本）

（第   包）

（非开标会议不得启封）

供应商（公章）：______________________

时间：  年  月  日

投标文件副本封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司     项目编号：202410100067-ZZM2421

项目名称：西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

投标文件（副本）

（第   包）

（非开标会议不得启封）

供应商（公章）：______________________

时间：  年  月  日

报价一览表封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司    项目编号：202410100067-ZZM2421

项目名称：西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

报价一览表

（第   包）

（非开标会议不得启封）

供应商（公章）：______________________

时间：   年   月   日

电子文档封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司    项目编号：202410100067-ZZM2421

项目名称：西北农林科技大学食品科学与工程学院拔尖创新人才培养平台建设项目仪器设备购置项目

电子文档

（第   包）

（非开标会议不得启封）

供应商（公章）：______________________

时间：   年   月   日

附件二、中小企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件三、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

1、供应商提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”，应提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件六、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件七、保证金退还账户信息确认表

项目名称：_____________________________

项目编号：_____________________________

包号：第X包

| 应退投标保证金 | 小写： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |
| 收款单位（盖章） | 单位名称 |  |
|  | 开户行 |  |
|  | 账号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |

注：单位公章需清晰完整。（仅作为退还保证金时使用，需单独提供）

供应商可在开标当天将保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在开标后自行找财务办理保证金退还手续。

公平       公正

专业       高效

企业名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层

邮政编码：710065

电话：029-81875979

传真：029-81875979